附件1

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动多功能病床（含床垫、移动餐桌） | 电动多功能病床（含床垫、移动餐桌） 1.规格尺寸：≥2200*1040*450～720mm； 2.背板升降角度为0～75º±5º;腿板升降角度为0～35º±5º； 3.整体升降高度为450～720mm； 4.前后倾斜角度为0º～12º； 5.可实现整体升降、前后倾斜、背部升降、腿部升降、背膝联动、一键复位（CPR)等功能，以满足临床各种需求； 6.手控器采用带感应和背光，可防按键误碰，手感舒适柔和。 7.床面采用优质碳钢≥1.0mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型并带透气孔； 8.床架采用优质碳钢矩管≥40*60*1.0焊接成型，床体整体承载≧135㎏，床头和床尾带4个输液杆插孔； 9.底座框架采用优质碳钢矩管≧≥30*60*1.5焊接成型； 10.结构安全，人体接触部位无刃口，固定部位牢固无松动； 11.整体升降灵活、轻便、安全、可靠； 12.整床体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，涂层冲击高度≥400mm无剥落、裂纹、皱纹等现象； 13.PP床头采用PP材料一次吹塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用ABS材料对扣式防脱落结构原理，色彩（蓝色/木纹色），床头两角处带有防撞轮避免床头直接碰撞硬物，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求； 14.标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源； 15. 四片式PE护栏，阻尼升降，随动设计，使用方便； 16. 床面连接采用t≥3mm的钢件连接； 17. 脚轮采用≥¢125防静电、防缠绕中控轮，轮面采用耐磨TPU材质， 具有耐水、耐油、耐药性并具良好减震性，其中一个中控脚轮是3档，具有导向功能，推动时脚轮转动灵活并可导向，制锁可靠; 18. 配置2个引流袋挂钩； 19.床垫规格尺寸：≥1980*880*80mm；外套为透气性良好的深色防水牛津布，舒适耐用，具有防霉防菌功能。外套拉链封口便于拆洗和清理，侧面带透气孔。 20.床垫内置≥3cm高弹海绵与≥4cm棕丝，回弹性好，久睡不变形。 21.床垫外形美观整洁，通风耐用，环保无气味等优点。 22.移动餐桌规格尺寸：≥900*445*700～1100mm；采用食品级塑料PP吹塑成形采用食品级塑料PP吹塑成形，正面为凹形，小件不易滑落，带杯托。 23.移动餐桌立柱采用用铝型材，静电喷涂，自然时效后氧化处理。 24.底架采用冷轧钢板冲压成形，表面除锈，静电喷涂，抗老化，不生锈，美观大方。 25.移动餐桌四脚采用全制动双轴承橡塑脚轮，直径为≥50cm，转动灵活，承载力大，可靠耐用。 26.移动餐桌升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。 27.移动餐桌可实现无级调节升降，范围为：700-1100mm,方便实用。 |
| 2 | 双缸煎药包装一体机 | 1、煎药包装一体化 2、≥20000ML×2煎药容量,同时可煎两个患者的药材,每锅可煎1-10副中药 3、高硼硅强化玻璃煎药锅,耐高压,耐高温 4、煎药文火和武火,会根据药液温度的高低而自动转换火力 5、煎药温度可控可调 6、包装系统人性化设计,每个数据均设有独立的调节按键,避免按键失误,造成机器故障 7、自带功能检测键,故障检测键 8、包装容量以5ML为单位,50-250ML可调! 9、包装数量:1~250袋可调 10、包装自动跟踪检测,无药液自动停止灌装 |

附件2

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外 用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2.只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

3.需附近三年销售合同价格或中标价格等佐证复印材料。